腔镜及手术器械参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜30° （核心产品） | 1.1 30°斜视镜，广角，直径≥10mm，长度≥31cm, 1.2可高温高压消毒，集成光纤传输。颜色代码：红 1.3镜面蓝宝石，镜身316不锈钢，内部柱状晶体镜 1.4防球变系统保障图片无变形 ▲1.5中心分辨率≥29.7lp/mm（工作长度10mm时） | 1 |
| 2 | 外套管 | 绝缘外管，聚四氟乙烯树脂PEA规格：直径≥5mm，长度≥36cm | 1 |
| 3 | 手柄 | 带单极电凝适配器，聚四氟乙烯树脂PEA | 1 |
| 4 | 无损伤钳芯 | 钳口双侧可动，多齿无创，316不锈钢，规格：直径≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 5 | 分离钳芯 | 钳口双侧可动，钳头弯曲呈直角，316不锈钢，规格：直径≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 6 | 肠钳芯 | 钳口双侧可动，钳头带孔，316不锈钢，规格：直径 ≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 7 | 导光束 | 纤维导光束，直行接头，长300cm,直径4.8mm | 1 |
| 8 | 穿刺器芯(11mm) | 穿射器芯，尖端为锥形,316不锈钢，规格：直径≥11mm,长度≥10.5cm | 1 |
| 9 | 穿刺器套管(11mm) | 无阀门穿刺器套管,带进气开关，316不锈钢，规格：直径≥11mm,工作长度≥10.5cm | 1 |
| 10 | 穿刺阀(11mm) | 多功能阀,316不锈钢，直径≥11mm | 1 |
| 11 | 穿刺器芯(6mm) | 穿射器芯，尖端为锥形,316不锈钢,规格:直径≥6mm,长度≥10.5cm | 1 |
| 12 | 穿刺器套管(6mm) | 无阀门穿刺器套管,带进气开关，316不锈钢，规格:直径≥6mm,长度≥10.5cm | 1 |
| 13 | 穿刺阀(6mm) | 多功能阀,316不锈钢，直径≥6mm | 1 |
| 14 | 冲洗吸管 | 冲洗吸引管，直径≥5mm，长度≥36cm，316不锈钢 | 1 |
| 15 | 单极电凝钩 | 电凝和分离电极，L形，带单极电凝的连接器直径≥5mm，有效工作长度≥36cm，聚四氟乙烯树脂PEA，316不锈钢，绝缘陶瓷头 | 1 |
| 16 | 高频导线 | 单极高频导线，长度≥400cm | 1 |
| 17 | 转换器 | 11mm转5mm，316不锈钢 | 1 |
| 18 | 剪芯（线） | 钩剪，钳口单侧可动，316不锈钢，规格：≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 19 | 剪芯（组织） | 弯剪芯，钳口双侧可动，316不锈钢，规格：刀刃长度12mm,尺寸≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 20 | 双极手柄 | 与双极电凝钳配合使用，带双极电凝口，聚四氟乙烯树脂PEA | 1 |
| 21 | 双极套管 | 绝缘，聚四氟乙烯树脂PEA，规格：直径≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 22 | 双极钳芯 | 无损伤齿，316不锈钢，规格：直径≥5mm,长度≥36cm | 1 |
| 23 | 双极导线 | 双极高频导线,长度≥300cm | 1 |
| 24 | 电铲 | 钝型单极分离电铲，聚四氟乙烯树脂PEA，316不锈钢，绝缘陶瓷头,规格：直径≥5mm，长度≥36cm | 1 |
| 25 | 转换帽 | 316不锈钢，用于气腹机接口转换 | 1 |
| 26 | 过滤器 | 防止回流气体污染气腹内部管路 | 1 |
| 27 | 镜头转换帽 | 可转接不同品牌导光束，316不锈钢 | 1 |
| 28 | 以上镜头及器械均为同一品牌，可预真空高温高压消毒灭菌（灭菌阶段温度：132-135℃，暴露时间6-10分钟） |  |  |